附件二

一、化验室耗材清单如下：

| 项目 | 仪器 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | HBcAb试剂 | 20 | 盒 |
| 生化试剂 | 甘油三酯 | 10 | 盒 |
|  | 总胆固醇 | 10 | 盒 |
|  | 高密度脂蛋白 | 10 | 盒 |
|  | 低密度脂蛋白 | 10 | 盒 |
|  | 血糖 | 10 | 盒 |
|  | 天门冬氨酸氨基转移酶 | 10 | 盒 |
|  | 谷氨基酰转移酶 | 10 | 盒 |
|  | 谷丙转氨酶 | 10 | 盒 |
|  | 碱性磷酸酶 | 10 | 盒 |
|  | 总胆红素 | 10 | 盒 |
|  | 直接胆红素 | 10 | 盒 |
|  | 总蛋白 | 10 | 盒 |
|  | 白蛋白 | 10 | 盒 |
|  | 尿素 | 10 | 盒 |
|  | 肌酐 | 10 | 盒 |
|  | 尿酸 | 10 | 盒 |
|  | CD80清洗液 | 3 | 瓶 |
|  | 校准液 | 6 | 瓶 |
|  | 复合质控液 | 6 | 瓶 |
| 所需耗材 | 试管架 | 10 | 个 |
|  | 血常规探头清洗 | 6 | 瓶 |
|  | 血常规E-Z清洗液 | 6 | 瓶 |
|  | 子弹头盒 | 10 | 个 |
|  | 枪头盒 | 10 | 个 |
|  | 玻片 | 10 | 盒 |
|  | 血糖试纸条（鱼跃） | 10 | 盒 |
|  | 医疗废弃桶 | 10 | 个 |
| 合计： |  |  |  |

二、小型医疗设备采购项目清单如下：

| 品目 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 主要技术规格及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 显微镜 | 1 | 台 | 放大倍数：40X-1600X 观察镜筒：铰链双目，30°倾斜，360°旋转，瞳间距55-75mm 目镜：广角WF10X/18mm，广角WF16X/15mm 物镜：195消色差物镜4X、10X、40X（弹）、100X（弹油） 转换器：四孔内倾，钢珠定位 载物台：双层机械移动平台 大小140×132mm，移动范围76×52mm 调焦机构：粗微动同轴，粗调20mm，微调0.002mm 聚光镜：阿贝聚光镜，N.A.=1.25，可变光阑 光源：LED冷光源，3W，亮度可调 电源：变压器（EI型），AC 220V |
| 二 | 洗板机 | 1 | 台 | 清洗头规格：8头和12头 适用板型：96孔板及48孔板 平底、U型底和V型底 清洗方式：板洗和排洗 清洗液容量：50～3000μl 可调，调节间隔：50μl 清洗次数：0-9可调 两点吸液：可选 浸泡时间：0～300 秒可调，调节间隔：1 秒 吸液时间：0.1～10 秒可调，调节间隔：0.1 秒 振板时间：0～300 秒可调，调节间隔：1 秒 底部冲洗.：可选 残余量：≤2µl 可编清洗程序: 100个 操作方式: 带有8 个功能键的面板按键 防溢流功能: 有 废液瓶报警功能: 有 屏幕尺寸: 192×64 点阵液晶屏 操作系统: 中文 工作环境温度: 5~35℃ 工作相对湿度：15%～85%，无凝露 电源：100-240V~（允许±10%的波动），50/60Hz（允许±1Hz 的波动） 售后服务：生产厂家在江西省内有经工商注册的售后服务机构（提供营业执照） 安全和认证：经FDA及SFDA认证 |
| 三 | 酶标仪 | 1 | 台 | 光源：卤钨灯，自动控制 光钎：8通道光钎测量系统 滤光片：干涉滤光片。配有405nm、450nm、492nm和630nm四个波长，另外可以根据要求增配4个波长。 光电传感器：硅光电池 测量对象：96孔标准酶标板及48孔酶标板 波长范围：400～700nm 测量范围：0～2.5A 读数范围：0～3.5A 测量结果分辨率：0.001A 读板速度：步进方式：单波长12秒/板，双波长26秒/板 连续方式：单波长5秒/板，双波长12秒/板 振板方式：高速、中速和低速三种速度可调 振板时间：（0～60）秒可调 样本组合模式：单/双样本模式 定标方式: 单点定标、折线回归、多点百分比%ABS、线性回归、指数回归、对数回归、幂回归、因数计算 结果存储：可存储20,000个检测结果 项目存储：可存储100个项目 操作系统：中文 工作环境温度：5~35℃ 售后服务：生产厂家在江西省内有经工商注册的售后服务机构（提供营业执照） 安全和认证：经CE、FDA及SFDA认证 |
| 四 | 纯水机 | 1 | 台 | 1、进水水源：市政自来水 2.产水量：≥20L/H 3.取水速度：1.5-2L/min 4.产水指标：电阻率：18.2MΩ.cm@25℃；重金属(mg/l)<0.01；细菌含量<1个/ml； 总有机碳（TOC）＜10ppb；颗粒:(<0.22um/ml)<1个。 5.储水箱：30L纯水箱 6.电源/功率：220V/50Hz 50-500W 7.外型尺寸（mm）：410*300*500mm 要求：*1、系统程序控制全自动连续产水，开机自检，缺水自动保护，缺水自动报警，停电自动保护，水箱缺水自动保护同时可打开制水时间差；水箱水满自动停机，超低压自动保护，RO膜自动冲洗； *2、设备若自来水水压临近启动点波动过大反复启动，设有程序触摸按键选择应急启动。 *3、设备具有温度、超纯水水质电阻率在线监测，运行状态指示灯显示，LCD液晶大屏实时在线显示，可直观设备一切状况； *4、设备设有耗材定量管理，可根据用户用水水质情况，耗材失效进行提示，并及时告知客户设备运行情况；设备连续不间断制水时间过长具有保护程序，防止设备耗材更换不及时操作时间过长导致设备配件无法及时散热提前老化。 |